МИНСВЯЗИ РОССИИ

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ

СОГЛАСОВАНО

Главный метролог

Минсвязи России

_________ Г.А. Бубук

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

департамента электросвязи

Минсвязи России

________ В.Ю. Квицинский

УТВЕРЖДАЮ

Первый

заместитель Министра

Российской Федерации по

связи и информатизации

_________ Б.Д. Антонюк

Лист утверждения

Средства измерений электросвязи

ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ

Технические требования

РД 45.255-2002

Дата введения 2003-06-01

Первый заместитель Генерального директора ГП ЦНИИС А.С. Воронцов

И.о. начальника БНИОС ГП ЦНИИС Т.П. Базарова

Директор центра метрологии ГП ЦНИИС О.И. Гурин

Ответственный исполнитель, ведущий инженер ГП ЦНИИС Г.Г. Ветюгова

###### Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным предприятием "Центральный научно-исследовательский институт связи" (ГП ЦНИИС)

ВНЕСЕН Управлением сертификации Минсвязи России

2 УТВЕРЖДЕН Министерством Российской Федерации по связи и информатизации

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Минсвязи России от 04.04.2003 г. № 34

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

###### Введение

Настоящий руководящий документ разработан на основе "Временных технических требований на измерители кабельные для Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации", утвержденных Государственным комитетом РФ по телекоммуникациям 07.10.99 г.

1 Область применения

Настоящий руководящий документ устанавливает основные требования к измерителям параметров металлических кабелей для применения на Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации и предназначен для использования при сертификации в системе сертификации "Связь".

Требования руководящего документа распространяются на средства измерений электросвязи (СИЭ) – приборы для измерения параметров металлических кабелей связи, предназначенных для использования в процессе технической эксплуатации на предприятиях связи.

Примечание - Технические требования, распространяющиеся на приборы конкретного вида и определяющие условия их применения на ВСС России, имеют приоритет в отношении всех разделов настоящего руководящего документа.

2 Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 26.003-80 Система интерфейса для измерительных устройств с байт-последовательным, бит-параллельным обменом информацией. Требования к совместимости

ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения

ГОСТ 18145-81 Цепи на стыке С2 аппаратуры передачи данных с оконечным оборудованием при последовательном вводе-выводе данных. Номенклатура и технические требования

ГОСТ 19472-88 Система автоматизированной телефонной связи общегосударственная. Термины и определения

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 22348-86 Сеть связи автоматизированная единая. Термины и определения

ГОСТ 23474-79 Приборы кабельные. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний.

ГОСТ Р 50889-96 Сооружения местных телефонных сетей линейные. Термины и определения

ГОСТ Р 51317.4.2-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.3-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.4-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.5-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.11-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51350-99 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 51522-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний.

3 Определения

В настоящем руководящем документе использованы термины с соответствующими определениями по ГОСТ 15845, ГОСТ 22348,ГОСТ 23474, ГОСТ 19472, ГОСТ Р 50889.

4 Обозначения

Rиз – электрическое сопротивление изоляции жил

Rшл – электрическое сопротивление шлейфа жил

Rа – омическая асимметрия жил (разность электрических сопротивлений жил)

С – электрическая емкость жил

Ки – коэффициент изоляции - отношение переходных сопротивлений Rп (сопротивлений изоляции) неповрежденной (исправной) жилы Rис и поврежденной жилы Rпов.

Rх - электрическое сопротивление жилы до места понижения электрического сопротивления изоляции

Rl - электрическое сопротивление исправной жилы

Сl - электрическая емкость исправной жилы

Сх - электрическая емкость жилы до места обрыва

5 Технические требования

5.1 Общие требования

5.1.1. Приборы должны обеспечивать выполнение следующих функций (одной или нескольких):

- измерение или оценка электрических параметров кабелей связи с металлическими жилами;

- определение расстояния до места повреждения кабелей связи с металлическими жилами

В режиме измерения электрических параметров кабелей связи приборы должны обеспечивать измерение следующих видов электрических величин (одного или нескольких):

- электрическое сопротивление шлейфа жил;

- омическая асимметрия жил;

- электрическое сопротивление изоляции жил;

- электрическая емкость жил

Для определения расстояния до места повреждения кабелей связи с металлическими жилами может использоваться любой из следующих методов:

- измерение электрического сопротивления жилы до места понижения электрического сопротивления изоляции Rх и (или) отношения Rх к электрическому сопротивлению исправной жилы Rl

- измерение электрической емкости жилы до места обрыва Сх и (или) отношения Сх к электрической емкости исправной жилы Сl

Примечания

1 Допускается, чтобы в приборах были реализованы один или несколько методов измерения, либо использованы другие методы измерения. При этом измеряемые характеристики, методы измерения электрических характеристик и определения расстояния до места повреждения устанавливают в нормативно - технической документации на приборы конкретного типа.

2 Приборы должны обеспечивать измерение электрического сопротивления жилы до места понижения электрического сопротивления изоляции и (или) отношения электрического сопротивления жилы до места понижения электрического cопротивления изоляции к электрическому сопротивлению исправной жилы при значениях 1< Ки < (, где Ки - отношение переходных сопротивлений (сопротивлений изоляции) неповрежденной (исправной) жилы Rис и поврежденной жилы Rпов. Значения переходных сопротивлений и их отношений устанавливают в технических условиях на приборы конкретного типа.

3 Приборы должны обеспечивать измерение электрической емкости жилы до места обрыва и (или) ее отношения к электрической емкости исправной жилы при наличии сопротивления утечек в месте повреждения. Сопротивления утечек, а также связанные с ними изменения метрологических характеристик устанавливают в технических условиях на приборы конкретного типа.

5.1.2 Приборы, предназначенные для работы с внешними средствами вычислительной техники (используемыми для управления работой приборов), в том числе для работы в автоматизированных измерительных комплексах, должны удовлетворять требованиям по взаимодействию через стык С2 (RS-232/V.24) - по ГОСТ 18145 или/и КОП (IEC 625/IEEE 488) - систему интерфейса по ГОСТ 26.003. Тип интерфейса должен указываться в технической документации.

5.2 Конструктивные требования

5.2.1 Приборы конструктивно должны быть переносного типа и обеспечивать удобство работы в полевых и/или стационарных условиях (отапливаемых и/или неотапливаемых помещениях).

Приборы всех типов конструктивного выполнения могут состоять из единого блока или из базового блока со сменными блоками для обеспечения измерения различных характеристик. В состав переносных и портативных приборов может входить типовая персональная ЭВМ (ПЭВМ), а приборы выполняться в виде отдельного блока или вставляемой в ПЭВМ платы.

5.2.2 Конструкция приборов должна обеспечивать удобство работы в условиях, для работы в которых предназначены конкретные приборы (отапливаемых или неотапливаемых помещениях). Конструкция приборов должна позволять производить проверку входных и выходных параметров на соответствие техническим условиям без вскрытия приборов.

Конструкция приборов должна обеспечивать удобный доступ к элементам и составным частям, требующим регулировки и смены их в процессе эксплуатации, а также возможность замены сменных элементов и составных частей.

5.2.4 Масса и габариты приборов должны соответствовать указанным в технической документации на приборы.

5.2.5 Конструктивное исполнение разъемов, гнезд, зажимов или других наружных выводов должно обеспечивать недоступность токонесущих частей. Зажимы электрических цепей, которые одновременно могут быть и доступными и опасными, должны быть защищены от случайного прикосновения. Доступные и опасные части должны иметь соответствующую маркировку по ГОСТ Р 51350.

5.3 Требования к параметрам и характеристикам

5.3.1 Требования к диапазонам измерения

5.3.1.1 Диапазоны измерения электрических величин должны быть установлены в технических условиях и соответствовать, быть не менее или выбираться в пределах значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Измеряемая величина | Обозначение измеряемой величины | Диапазон измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Электрическое сопротивление шлейфа жил, Ом | Rшл | 10-1 – 104 |  |
| 2 Омическая асимметрия жил , Ом | Rа | 10-1 – 102 | Диапазон может быть задан в зависимости от Rшл в пределах 10 до 5000 Ом |
| 3 Электрическое сопротивление изоляции жил, Ом | Rиз | 105 – 1010 |  |
| 4 Электрическая емкость жил, нФ | С | 1,0 - 3000 |  |
| 5 Электрическое сопротивление жилы до места понижения электрического сопротивления изоляции Rх и (или) отношение электрического сопротивления жилы до места понижения электрического сопротивления изоляции к электрическому сопротивлению исправной жилы Rl | Rх / Rl | 0,01 - 1 | Значение может быть задано в зависимости от величины Rl |
| 6 Электрическая емкость жилы до места обрыва Сх и (или) ее отношение к электрической емкости исправной жилы Сl | Сх /Сl | 0,01 - 1 | Значение может быть задано в зависимости от величины Сl |

5.3.2 Требования к метрологическим характеристикам

5.3.2.1 Пределы допускаемых погрешностей измеряемых электрических параметров должны быть заданы в технических условиях на приборы конкретных типов. Рекомендуемые пределы допускаемых погрешностей должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| Измеряемая величина | Обозначение измеряемой величины | Предел допускаемой погрешности, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Электрическое сопротивление шлейфа жил | Rшл | ( (1,0 + R 0) | R0– принимается равным 0 или задается в технической документации |
| 2 Омическая асимметрия жил | Rа | ( (1,0 + R0 ) | R0– принимается равным 0 или задается в технической документации |
| 3 Электрическое сопротивление изоляции жил | Rиз | ( (2,5 - 35) | Может быть задана в зависимости от диапазона измерений |
| 4 Электрическая емкость жил | С | ( (1,5 - 10) | Может быть задана в зависимости от диапазона измерений |
| 5 Электрическое сопротивление жилы до места понижения электрического сопротивления изоляции Rх и (или) отношение электрического сопротивления жилы до места понижения электрического сопротивления изоляции к электрическому сопротивлению исправной жилы Rl | Rх / Rl | ( (1,5 - 10) | Допускается нормирование погрешности измерения расстояния до места повреждения в зависимости от величины расстояния и/или значения переходного сопротивления Rп в месте повреждения и/или коэффициента Ки |

Примечание: перечень нормируемых параметров определяется реализацией функциональных возможностей в конкретных типах приборов в соответствии с п. 5.1.1 и может содержать не все параметры, перечисленные в данном разделе.

6 Требования к электропитанию

6.1 Питание приборов должно осуществляться от одного или нескольких источников электрической энергии:

- от встраиваемых или внешних источников постоянного тока;

- от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В.

6.2 Приборы должны сохранять основные нормируемые характеристики при следующих условиях применения в отношении источников электропитания:

- при питании от встраиваемых источников постоянного тока в течение времени, не менее установленной в технических условиях продолжительности работы для встраиваемых источников постоянного тока конкретного типа при указанных условиях (режимах) работы.

При питании от встраиваемых источников постоянного тока в приборах должна быть обеспечена индикация степени разряда встраиваемых источников питания. Дополнительно может быть предусмотрена функция автовыключения;

- при питании от внешних источников постоянного тока, параметры которых (напряжение, сила максимального потребляемого тока и пульсации) для рабочих условий соответствуют установленным в технических условиях.

При использовании в качестве внешнего источника постоянного тока сетевых адаптеров (преобразователей-выпрямителей сетевого напряжения в требуемое напряжение питания постоянного тока), входящих в комплект приборов напряжение, сила максимального потребляемого тока и пульсации могут не указываться;

- при питании (в том числе через сетевые адаптеры) от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением (220(22) В согласно ГОСТ 22261.

7 Требования по устойчивости к механическим и климатическим воздействиям

7.1 Рабочие условия применения приборов, а также предельные условия транспортирования и хранения должны быть установлены в технической документации

По устойчивости к климатическим и механическим воздействиям приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261. Группа, по которой нормируются значения влияющих величин климатических и механических воздействий по ГОСТ 22261, устанавливается в соответствии с приведенными в технической документации на приборы рабочими условиями применения, а также предельными условиями транспортирования и хранения приборов.

Рекомендуется, чтобы приборы, предназначенные для работы в отапливаемых помещениях, соответствовали требованиям третьей группы, а для работы в неотапливаемых помещениях - требованиям 4 или 5-й группы ГОСТ 22261.

7.2 Транспортирование и хранение приборов должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 22261. Требования должны обеспечиваться в табельной упаковке (укладочном ящике).

Конкретные условия транспортирования и хранения приборов должны быть указаны в технической документации и, при необходимости, на упаковке.

8 Требования безопасности и электромагнитной совместимости

8.1 Требования электробезопасности

8.1.1 Электробезопасность эксплуатации приборов должна быть обеспечена в соответствии с ГОСТ 22261 и ГОСТ Р 51350:

Доступные части приборов не должны быть опасными при рабочих условиях применения.

При наличии доступных частей, являющихся опасными, должны быть предусмотрены:

- защита доступных частей, находящихся под опасным напряжением, от случайного прикасания во время работы;

- маркировка доступных частей, которые являются опасными;

- индикация о включении питания (в том числе, с помощью средств индикации режимов и результатов измерений) при электропитании от сети;

- зажим (контакт) защитного заземления в приборах, имеющих только рабочую основную изоляцию (значение сопротивления между зажимом защитного заземления и любой доступной токопроводящей частью не должно превышать 0,5 Ом).

Для измерительных зажимов или цепей, находящихся под опасным напряжением, должны быть заданы максимальное измерительное напряжение , допустимая величина силы тока и допустимая емкость в соответствии с 6.3 и приложением А ГОСТ Р 51350.

Приборы, в которых используется в качестве испытательного напряжения постоянный ток или импульсы постоянного тока, должны обеспечивать возможность разряда емкости после прекращения подачи испытательного напряжения. В технической документации на приборы должны быть даны указания по осуществлению мероприятий для обеспечения безопасности работы.

Примечания

1 Доступные части не являются опасными при нормальном применении в соответствии с ГОСТ Р 51350, если напряжения между любыми двумя доступными для прикосновения его частями не превышает допустимые пределы значений электрических величин для доступных частей: напряжение переменного тока – не выше 30 В среднеквадратического значения и 42,4 В пикового значения; напряжения постоянного тока – не более 60 В.

2 Зажим защитного заземления не обязателен для приборов, корпус которых выполнен из изоляционных материалов, и/или использующих для электропитания от сети трехжильный шнур с трехконтактной вилкой.

8.1.2 При питании приборов от сети переменного тока (в том числе через сетевой адаптер) должны использоваться шнуры и сетевые адаптеры, входящие в комплект приборов.

Примечание - Допускается использование сетевых адаптеров с соответствующими техническими параметрами, не входящих в комплект приборов, только при наличии документально подтвержденного выполнения требований настоящего руководящего документа по электробезопасности и электромагнитной совместимости.

8.1.3 При питании от сети переменного тока (при использовании сетевого адаптера):

- электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями корпуса приборов (или сетевого адаптера) и цепями сетевого питания должно быть не менее:

а) 20 МОм при нормальных климатических условиях;

б) 5 МОм при температуре +40°С и относительной влажности < 80 %;

в) 2 МОм при относительной влажности 90 % при температуре +25°С;

- изоляция между корпусом (выходными зажимами) приборов (или сетевого адаптера) и цепями сетевого питания должна выдерживать без пробоя в течение 1 мин испытательное напряжение постоянного тока 2100 В (или эффективное напряжение переменного тока 1500 В).

Примечание – при наличии в приборах комплектующих элементов, не допускающих испытание указанным напряжением, в технических условиях может устанавливаться меньшее значение испытательного напряжения, но не ниже трехкратного рабочего напряжения этих элементов.

8.2 Требования электромагнитной совместимости

8.2.1 Приборы в отношении создаваемых ими радиопомех должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51522 для технических средств класса А или Б в зависимости от условий применения.

8.2.2 По устойчивости к воздействию внешних помех к приборам могут предъявляться требования:

- по устойчивости к электростатическим разрядам ГОСТ Р 51317.4.2;

- по устойчивости к радиочастотному электромагнитному полю ГОСТ Р 51317.4.3.

При питании от внешних источников электропитания (сети) могут предъявляться требования:

- по устойчивости к импульсным перенапряжениям ГОСТ Р 51317.4.5 и

ГОСТ Р 51317.4.4;

- по устойчивости к динамическим изменениям напряжения сети электропитания ГОСТ Р 51317.4.11.

Степень жесткости испытаний по устойчивости к воздействию внешних помех и критерии функционирования устанавливаются в технических условиях на приборы конкретного вида.

Примечание – Рекомендуемая степень жесткости испытаний– вторая. Рекомендуемый критерий функционирования: В - при испытаниях. по устойчивости к электростатическим разрядам; А - при испытаниях по устойчивости к радиочастотному электромагнитному полю.

9 Требования к надежности

9.1 Среднее время наработки на отказ приборов должно быть не менее 5000 часов.

Примечание – Критерий отказа должен быть установлен в технических условиях.

9.2 Средний срок службы приборов должен быть не менее 10 лет.

10 Требования к комплектности

10.1 Комплектность приборов, включая состав комплекта эксплуатационной документации, предоставляемой пользователю, должна быть установлена в технических условиях. Комплектность поставляемых приборов оговаривается в контракте на поставку.

10.2 В состав комплекта эксплуатационной документации, предоставляемой пользователю, должно входить руководство по эксплуатации, включающее техническое описание, инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию приборов.

10.3 Эксплуатационная документация должна быть выполнена на русском языке и должна быть достаточной для изучения принципов работы приборов и пользования ими в процессе эксплуатации.

11 Требования к маркировке и упаковке

11.1 Приборы должны иметь маркировку с обозначением товарного знака или наименование изготовителя, типа, порядкового номера, года изготовления.

11.2 Упаковка аппаратуры должна обеспечивать выполнение требований по транспортированию и хранению в соответствии с технической документацией.

11.3 На упаковочной таре и на технических средствах должен быть указан знак сертификата соответствия Минсвязи России, а в технической документации - знак и номер сертификата соответствия Минсвязи России.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие приборов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.

Примечание - Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, не соблюдения правил эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортирования.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев со дня ввода приборов в эксплуатацию. В контракте (договоре) на поставку указанные сроки могут быть изменены по обоюдному согласию покупателя и изготовителя (поставщика).

Примечание - В течение гарантийного срока изготовитель должен обеспечивать безвозмездную замену или ремонт приборов. Условия гарантийного и послегарантийного ремонта приборов изготовителем оговариваются контрактом (договором) на поставку.

Ключевые слова: металлический кабель, электрическое сопротивление, электрическая емкость, омическая асимметрия, средства измерения, электрические параметры, метрологические характеристики, постоянный ток, переменный ток, зажимы, разъемы, электробезопасность.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Обозначения

5 Технические требования

5.1 Общие требования

5.2 Конструктивные требования

5.3 Требования к параметрам и характеристикам

6 Требования к электропитанию

7 Требования по устойчивости к механическим и климатическим воздействиям

8 Требования безопасности и электромагнитной совместимости

8.1 Требования электробезопасности

8.2 Требования электромагнитной совместимости

9 Требования к надежности

10 Требования к комплектности

11 Требования к маркировке и упаковке

12 Гарантии изготовителя