МИНСВЯЗИ РОССИИ

###### РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ

СОГЛАСОВАНО

Главный метролог

Минсвязи России

_________Г.А.Бубук

СОГЛАСОВАНО

Заместитель

руководителя ДЭС

Минсвязи России

_________А.С. Миков

УТВЕРЖДАЮ

Первый

заместитель Министра

Российской Федерации по

связи и информатизации

_________Ю.А. Павленко

Лист утверждения

Средства измерений электросвязи

КАБЕЛЕИСКАТЕЛИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ

Технические требования

###### РД 45.256-2002

Дата введения 2003-06-01

Первый заместитель Генерального директора ГП ЦНИИС А.С. Воронцов

И.о. начальника БНИОС ГП ЦНИИС Т.П. Базарова

Директор центра метрологии ГП ЦНИИС О.И. Гурин

Ответственный исполнитель, ведущий инженер ГП ЦНИИС Г.Г. Ветюгова

###### Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным предприятием "Центральный научно-исследовательский институт связи" (ГП ЦНИИС)

ВНЕСЕН Управлением сертификации Минсвязи России.

2 УТВЕРЖДЕН Министерством Российской Федерации по связи и информатизации

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Минсвязи России от 04.04.2003г. № 34

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

###### Введение

Настоящий руководящий документ разработан на основе "Технических требований к искателям кабелей связи для применения на Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации", утвержденных Минсвязи 28.03.00 г.

1 Область применения

Настоящий руководящий документ устанавливает основные требования к кабелеискателям для металлических кабелей для применения на Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации (ВСС России) и предназначен для использования при сертификации в системе сертификации "Связь".

Требования руководящего документа распространяются на средства измерений электросвязи – приборы для поиска трассы и/или определения глубины залегания кабелей связи с металлическими жилами, предназначенных для использования в процессе технической эксплуатации на предприятиях связи.

Примечание - Технические требования, распространяющиеся на приборы конкретного вида и определяющие условия их применения на ВСС России, имеют приоритет в отношении всех разделов настоящего руководящего документа.

2 Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 26.003-80 Система интерфейса для измерительных устройств с байт-последовательным, бит-параллельным обменом информацией. Требования к совместимости

ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения

ГОСТ 18145-81 Цепи на стыке С2 аппаратуры передачи данных с оконечным оборудованием при последовательном вводе-выводе данных. Номенклатура и технические требования

ГОСТ 19472-88 Система автоматизированной телефонной связи общегосударственная. Термины и определения

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 22348-86 Сеть связи автоматизированная единая. Термины и определения

ГОСТ Р 50889-96 Сооружения местных телефонных сетей линейные. Термины и определения

ГОСТ Р 51317.4.2-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.3-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.4-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.5-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.11-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51350-99 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 51522-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний.

3 Определения

В настоящем руководящем документе использованы термины с соответствующими определениями по ГОСТ 15845, ГОСТ 22348, ГОСТ 19472, ГОСТ Р 50889, а также следующие определения:

- чувствительность приемника – минимальное напряжение рабочего сигнала на антенном входе, измеряемое приемником. Для стрелочного индикатора - это напряжение, при котором происходит полное отклонение стрелки индикатора.

4 Технические требования

4.1 Общие требования

4.1.1 Кабелеискатели должны быть предназначены для поиска трассы и/или определения глубины залегания кабелей связи с металлическими жилами.

4.1.2 В зависимости от использования кабелеискатели могут иметь в своем составе передающую часть – генератор измерительных сигналов и приемную часть – приемник измерительных сигналов, составляющие комплект кабелеискателя, или только приемную часть и соответственно обеспечивать:

- функцию генерации измерительного сигнала и функцию поиска и измерения сигналов электромагнитного поля либо только

- функцию поиска и измерения сигналов электромагнитного поля.

Перечень нормируемых параметров определяется функциональным составом кабелеискателя и может включать не все параметры, перечисленные в разделе 4.3.

4.1.3 Выполнение функций генерации по 4.1.2 может быть реализовано одним или всеми из следующих методов использования испытательного сигнала:

- физическое подключение генератора измерительного сигнала к контролируемым кабелям;

- индуктивный метод, по наведенной с поверхности грунта электродвижущей силе с помощью специального индуктивного возбудителя;

- использование сигнала составляющей электромагнитного поля частоты 50 Гц или сигналов радиочастотного излучения.

Используемые методы указываются в технической документации на средство измерения.

4.1.4 Приборы, предназначенные для работы с внешними средствами вычислительной техники (используемыми для управления работой приборов), в том числе для работы в автоматизированных измерительных комплексах, должны удовлетворять требованиям по взаимодействию через стык С2 (RS-232/V.24) - по ГОСТ 18145 или/и КОП (IEC 625/IEEE 488) - систему интерфейса по ГОСТ 26.003. Тип интерфейса должен указываться в технической документации.

4.2 Конструктивные требования

4.2.1 Приборы конструктивно должны быть переносного типа и обеспечивать удобство работы в полевых и стационарных условиях (отапливаемых и/или неотапливаемых помещениях). Конструкция приборов должна позволять производить проверку входных и выходных параметров на соответствие техническим условиям без вскрытия приборов.

Конструкция приборов должна обеспечивать удобный доступ к элементам и составным частям, требующим регулировки и смены их в процессе эксплуатации, а также возможность замены сменных элементов и составных частей.

4.2.2 Конструктивное исполнение разъемов, гнезд, зажимов или других наружных выводов должно обеспечивать недоступность токонесущих частей. Зажимы электрических цепей, которые одновременно могут быть и доступными и опасными, должны быть защищены от случайного прикосновения. Доступные и опасные части должны иметь соответствующую маркировку по ГОСТ Р 51350.

4.2.3 Масса и габариты приборов должны соответствовать указанным в технической документации на приборы.

4.2.4 Индикация обнаружения трассы приемником искателя должна осуществляться с помощью стрелочного (цифрового) и/или акустического индикатора.

4.3 Требования к параметрам и характеристикам

4.3.1 Требования к передающей части кабелеискателя

4.3.1.1 Мощность выходного сигнала генератора должна быть задана в технической документации на приборы конкретного типа. Рекомендуемое значение: мощность сигнала генератора при номинальном сопротивлении нагрузки должна составлять не менее 1 Вт. При необходимости в генераторе должна быть предусмотрена регулировка выходного уровня. Должно быть обеспечено согласование генератора с сопротивлением нагрузки в диапазоне сопротивлений от 1 Ом до 1000 Ом.

4.3.1.2 Рабочие частоты генератора выбираются с точки зрения достижения минимального затухания в кабеле и возможности обеспечения оптимального приема измерительных частот. Номинальные значения рабочих частот указываются в технической документации на приборы конкретного типа, рекомендуется выбирать фиксированные значения частот в диапазоне 50 Гц – 100 кГц.

Генератор измерительных сигналов должен обеспечивать работу в непрерывном и/или прерывистом режимах. Соотношение между длительностью пакета синусоидального сигнала и паузой, а также период повторения импульса и паузы задаются в технической документации на приборы конкретного типа. Рекомендуемое соотношение между длительностью пакета синусоидального сигнала и паузой должно быть порядка 10:1, период повторения импульса и паузы должен составлять порядка 2 с.

4.3.2 Требования к приемной части кабелеискателя

4.3.2.1 Чувствительность приемной части кабелеискателей должна быть определена в технической документации на приборы конкретного типа, исходя из требований измерения минимального напряжения сигнала на антенном входе приемника для выбранных измерительных частот. Нормируемое значение рекомендуется устанавливать не более 5 - 40 мкВ.

В технической документации может быть указан динамический диапазон измерения входных сигналов и/или коэффициент усиления измеряемых сигналов. В приемниках должна быть предусмотрена ступенчатая и/или плавная регулировка усиления.

4.3.2.2 Значения измерительных частот приемной части искателей должны соответствовать выбранным для генератора. Приемники могут также иметь дополнительные измерительные частоты, предназначенные для поиска трассы кабелей в пассивном режиме.

4.3.2.3 Приемник должен обеспечивать определение трассы кабеля в условиях помех. В технической документации на приборы конкретного типа могут быть заданы технические характеристики (например, полоса пропускания приемника, избирательность или другие), рекомендуемые значения которых приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Диапазон частот, Гц | Полоса пропускания, Гц | Отстройка от номинального значения, Гц | Избирательность, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 50-500 | ( 20 | ( 50 | ( 20 |
| 500-3000 | ( 50 | (( 100 | ( 20 |
| 3000-10000 | (100 | (( 1000 | ( 20 |
| 22000-33000 | ( 500 | (( 1000 | ( 20 |

4.3.2.4 Уровень собственных шумов приемника при отключенной антенне и максимальном усилении принимаемого сигнала не должен вызывать акустической или другой используемой в приемнике индикации или должен составлять не более 10% от значения напряжения, соответствующего максимальной чувствительности приемника.

5 Требования к электропитанию

5.1 Питание приборов комплекта должно осуществляться от одного или нескольких источников электрической энергии:

- от встраиваемых или внешних источников постоянного тока;

- от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В.

5.2 Приборы должны сохранять основные нормируемые характеристики при следующих условиях применения в отношении источников электропитания:

- при питании от встраиваемых источников постоянного тока в течение времени, не менее установленной в технической документации продолжительности работы для встраиваемых источников постоянного тока конкретного типа при указанных условиях (режимах) работы.

При питании от встраиваемых источников постоянного тока в приборах должна быть обеспечена индикация степени разряда встраиваемых источников питания. Дополнительно может быть предусмотрена функция автовыключения;

- при питании от внешних источников постоянного тока, параметры которых (напряжение, сила максимального потребляемого тока и пульсации) соответствуют установленным в технической документации для рабочих условий.

При использовании в качестве внешнего источника постоянного тока сетевых адаптеров (преобразователей-выпрямителей сетевого напряжения в требуемое напряжение питания постоянного тока), входящих в комплект приборов, напряжение, сила максимального потребляемого тока и пульсации могут не указываться;

- при питании (в том числе через сетевые адаптеры) от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением (220(22) В согласно ГОСТ 22261.

6 Требования по устойчивости к механическим и климатическим воздействиям

6.1 Рабочие условия применения приборов, а также предельные условия транспортирования и хранения должны быть установлены в технической документации

По устойчивости к климатическим и механическим воздействиям приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261. Группа, по которой нормируются значения влияющих величин климатических и механических воздействий по ГОСТ 22261, устанавливается в соответствии с приведенными в технической документации на приборы рабочими условиями применения, а также предельными условиями транспортирования и хранения приборов.

Рекомендуется, чтобы приборы, предназначенные для работы в неотапливаемых помещениях соответствовали требованиям 4 или 5-й группы ГОСТ 22261.

6.2 Транспортирование и хранение приборов должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 22261. Требования должны обеспечиваться в табельной упаковке (укладочном ящике).

Конкретные условия транспортирования и хранения приборов должны быть указаны в технической документации и, при необходимости, на упаковке.

7 Требования безопасности и электромагнитной совместимости

7.1 Требования электробезопасности

7.1.1 Электробезопасность эксплуатации приборов должна быть обеспечена в соответствии с ГОСТ 22261 и ГОСТ Р 51350:

Доступные части приборов не должны быть опасными при рабочих условиях применения.

При наличии доступных частей, являющихся опасными, должны быть предусмотрены:

- защита доступных частей, находящихся под опасным напряжением, от случайного прикасания во время работы;

- маркировка доступных частей, которые являются опасными;

- индикация о включении питания (в том числе, с помощью средств индикации режимов и результатов измерений) при электропитании от сети;

- зажим (контакт) защитного заземления в приборах, имеющих только рабочую основную изоляцию (значение сопротивления между зажимом защитного заземления и любой доступной токопроводящей частью не должно превышать 0,5 Ом).

Для измерительных зажимов или цепей, находящихся под опасным напряжением, должны быть заданы максимальное измерительное напряжение , допустимая величина силы тока и допустимая емкость в соответствии с 6.3 и приложением А ГОСТ Р 51350.

Приборы, в которых используется в качестве испытательного напряжения постоянный ток или импульсы постоянного тока, должны обеспечивать возможность разряда емкости после прекращения подачи испытательного напряжения. В технической документации на приборы должны быть даны указания по осуществлению мероприятий для обеспечения безопасности работы.

Примечания

1 Доступные части не являются опасными при нормальном применении в соответствии с ГОСТ Р 51350, если напряжения между любыми двумя доступными для прикосновения его частями не превышает допустимые пределы значений электрических величин для доступных частей: напряжение переменного тока – не выше 30 В среднеквадратического значения и 42,4 В пикового значения; напряжения постоянного тока – не более 60 В.

2 Зажим защитного заземления не обязателен для приборов, корпус которых выполнен из изоляционных материалов, и/или использующих для электропитания от сети трехжильный шнур с трехконтактной вилкой.

7.1.2 При питании приборов от сети переменного тока (в том числе через сетевой адаптер) должны использоваться шнуры и сетевые адаптеры, входящие в комплект приборов.

Примечание - Допускается использование сетевых адаптеров с соответствующими техническими параметрами, не входящих в комплект приборов, только при наличии документально подтвержденного выполнения требований настоящего руководящего документа по электробезопасности и электромагнитной совместимости.

7.1.3 При питании от сети переменного тока (при использовании сетевого адаптера):

- электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями корпуса приборов (или сетевого адаптера) и цепями сетевого питания должно быть не менее:

а) 20 МОм при нормальных климатических условиях;

б) 5 МОм при температуре +40°С и относительной влажности < 80 %;

в) 2 МОм при относительной влажности 90 % при температуре +25°С;

- изоляция между корпусом (выходными зажимами) приборов (или сетевого адаптера) и цепями сетевого питания должна выдерживать без пробоя в течение 1 мин испытательное напряжение постоянного тока 2100 В (или эффективное напряжение переменного тока 1500 В).

Примечание – при наличии в приборах комплектующих элементов, не допускающих испытание указанным напряжением, в технических условиях может устанавливаться меньшее значение испытательного напряжения, но не ниже трехкратного рабочего напряжения этих элементов.

7.2 Требования электромагнитной совместимости

7.2.1 В отношении создаваемых радиопомех приборы должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51522 для технических средств класса А или Б в зависимости от условий применения.

7.2.2 По устойчивости к воздействию внешних помех к приборам могут предъявляться требования:

- по устойчивости к электростатическим разрядам ГОСТ Р 51317.4.2;

- по устойчивости к радиочастотному электромагнитному полю ГОСТ Р 51317.4.3.

При питании от внешних источников электропитания (сети) могут предъявляться требования:

- по устойчивости к импульсным перенапряжениям ГОСТ Р 51317.4.5 и ГОСТ Р 51317.4.4;

- по устойчивости к динамическим изменениям напряжения сети электропитания ГОСТ Р 51317.4.11.

Степень жесткости испытаний по устойчивости к воздействию внешних помех и критерии функционирования устанавливаются в технических условиях на приборы конкретного вида.

Примечание – Рекомендуемая степень жесткости испытаний– вторая. Рекомендуемый критерий функционирования: В - при испытаниях. по устойчивости к электростатическим разрядам; А - при испытаниях по устойчивости к радиочастотному электромагнитному полю.

8 Требования к надежности

8.1 Среднее время наработки на отказ приборов должно быть не менее 5000 часов.

Примечание – Критерий отказа должен быть установлен в технической документации на приборы.

8.2 Средний срок службы приборов должен быть не менее 10 лет.

9 Требования к комплектности

9.1 Комплектность приборов, включая состав комплекта эксплуатационной документации, предоставляемой пользователю, должна быть установлена в технических условиях. Комплектность поставляемых приборов оговаривается в контракте на поставку.

9.2 В состав комплекта эксплуатационной документации, предоставляемой пользователю, должно входить руководство по эксплуатации, включающее техническое описание, инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию приборов.

9.3 Эксплуатационная документация должна быть выполнена на русском языке и должна быть достаточной для изучения принципов работы приборов и пользования ими в процессе эксплуатации.

10 Требования к маркировке и упаковке

10.1 Приборы должны иметь маркировку с обозначением товарного знака или наименование изготовителя, типа, порядкового номера, года изготовления.

10.2 Упаковка приборов должна обеспечивать выполнение требований по транспортированию и хранению в соответствии с технической документацией.

10.3 На упаковочной таре и на технических средствах должен быть указан знак сертификата соответствия Минсвязи России, а в технической документации - знак и номер сертификата соответствия Минсвязи России.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие приборов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.

Примечание - Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, не соблюдения правил эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортирования.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев со дня ввода приборов в эксплуатацию. В контракте (договоре) на поставку указанные сроки могут быть изменены по обоюдному согласию покупателя и изготовителя (поставщика).

Примечание - В течение гарантийного срока изготовитель должен обеспечивать безвозмездную замену или ремонт приборов. Условия гарантийного и послегарантийного ремонта приборов изготовителем оговариваются контрактом (договором) на поставку.

Ключевые слова: металлический кабель, поиск трассы кабеля, глубина залегания кабеля, измерительный сигнал, электрические параметры, постоянный ток, переменный ток, зажимы, разъемы, электробезопасность.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Технические требования

4.1 Общие требования

4.2 Конструктивные требования

4.3 Требования к параметрам и характеристикам

4.3.1 Требования к передающей части кабелеискателя

4.3.2 Требования к приемной части кабелеискателя

5 Требования к электропитанию

6 Требования по устойчивости к механическим и климатическим воздействиям

7 Требования безопасности и электромагнитной совместимости

7.1 Требования электробезопасности

7.2 Требования электромагнитной совместимости

8 Требования к надежности

9 Требования к комплектности

10 Требования к маркировке и упаковке

11 Гарантии изготовителя