РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ

АНАЛИЗАТОРЫ ЦИФРОВЫЕ РАДИОЧАСТОТНЫЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ 1-V ТВ ДИАПАЗОНОВ ЧАСТОТ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ ДИАПАЗОНА ОВЧ

Общие технические требования

РД 45.310-2002

Дата введения 2003-04-04

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ФГУП НИИР

ВНЕСЕН Департаментом РТС Министерства Российской Федерации по связи и информатизации

2 ПРИНЯТ Министерством Российской Федерации по связи и информатизации

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ информационным письмом № БА-П4-2328 от 4.04.2003

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий руководящий документ отрасли (далее РД) распространяется на анализаторы цифровые радиочастотные (далее - анализаторы), предназначенные для проведения измерений и допускового контроля параметров телевизионных передатчиков по радиочастоте на любом частотном канале 1-V ТВ диапазонов, измерений и контроля параметров трактов передачи телевизионных и звуковых сигналов, а также измерений и допускового контроля параметров радиовещательных передатчиков, работающих в режимах моновещания или стереовещания по системе с полярной модуляцией в полосе частот 65,9-74 МГц и по системе с пилот-тоном в полосе частот 87,5-108 МГц.

Руководящий документ устанавливает технические требования к анализаторам цифровым радиочастотным параметров ТВ и РВ передатчиков.

В состав анализаторов цифровых радиочастотных входят:

- высокочастотный блок (блок ВЧ),

- персональный компьютер (процессор Pentium 150 МГц, 32 Мб ОЗУ, ОС Windows 98).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

При разработке Общих технических требований были использованы следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ "Электробезопасность. Защитное заземление, зануление"

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ "Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"

ГОСТ 7845-92 "Системы вещательного телевидения. Основные параметры. Методы измерений"

ГОСТ 11515-91 "Каналы и тракты звукового вещания. Основные параметры качества. Методы измерений"

ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды"

ГОСТ 18471-83 "Тракт передачи изображения вещательного телевидения. Звенья тракта и измерительные сигналы"

ГОСТ 20532-83 "Радиопередатчики телевизионные 1-V диапазонов. Основные параметры. Технические требования и методы измерений"

ГОСТ 21130-75 "Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры"

ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия"

ГОСТ Р 50890-96 "Передатчики телевизионные маломощные. Основные параметры, технические требования и методы измерений"

ГОСТ Р 51107-97 "Системы стереофонического радиовещания. Основные параметры. Методы измерений"

ГОСТ Р 51741-2001 "Передатчики радиовещательные стационарные диапазона ОВЧ. Основные параметры, технические требования и методы измерений"

ОСТ 45.02-97 "Стандарт отрасли. Отраслевая система сертификации. Знак соответствия. Порядок маркировки средств электросвязи"

Нормы 8-95 ГКРЧ России "Радиопомехи индустриальные. Электроустройства, эксплуатируемые вне жилых домов. Предприятия на выделенных территориях или в отдельных зданиях. Допускаемые величины и методы испытаний"

Правила технической эксплуатации средств вещательного телевидения (ПТЭ-95)

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1.1. Переключение режимов работы и установка типа радиовещательного передатчика (частота несущей, стандарт стереовещания) должны осуществляться по прикладной программе с помощью клавиатуры и мыши персонального компьютера. Прикладная программа должна входить в комплект эксплуатационных документов.

3.1.2. Анализатор должен обеспечивать визуальную индикацию неисправностей и нарушения режимов работы.

3.1.3. Анализатор должен обеспечивать измерения параметров передатчиков в произвольном порядке с возможностью циклического повторения измерений (режим регулировки).

3.1.4. Анализатор должен производить автоматическое проведение измерений параметров передатчиков, формирование и печать протоколов, по формам, удобным для пользователей.

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫХОДНЫМ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СИГНАЛАМ

3.2.1. Анализатор должен формировать синхронизирующие и гасящие импульсы строк с частотой 15625±0,5 Гц в соответствии с пп.1.2.1 и 1.2.5 ГОСТ 7845-92.

3.2.2. Анализатор должен формировать элементы ТВ сигнала: А, В1, В2, В3, В4, В5, В6, C1, D1, D2, D3, F, Е, G2 и измерительные сигналы 1, 2, 3, 5, 6 в соответствии с Таблицами 2, 3 ГОСТ 18471-83.

3.2.3. Анализатор должен формировать сигналы испытательных строк I-IV по ГОСТ 7845-92.

3.2.4. Анализатор должен обеспечивать на выходах каналов А и Б формирование синусоидальных сигналов в диапазоне частот от 30 до 15000 Гц с параметрами, приведенными в таблице 3.1. Отклонения амплитудно-частотной характеристики от характеристики идеальной цепи коррекции с постоянной времени 50 мксек должно быть не более ±0,1 дБ. Нелинейные искажения не должны превышать 0,1% на всех частотах в диапазоне 30-15000 Гц.

Таблица 3.1

| Частота, кГц | Значение характеристики цепи коррекции с постоянной времени 50 мксек, дБ | Выходное напряжение в каналах А, Б, мВ, эфф | Допустимое отклонение, мВ | Коэффициент нелинейных искажений, %, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,03 | +0,07 | 782 | ±8,5 | 0,1 |
| 0,06 | +0,07 | 782 | ±8,5 | 0,1 |
| 0,12 | +0,06 | 780 | ±8,5 | 0,1 |
| 0,4 | 0 | 775 | ±8,5 | 0,1 |
| 1,0 | -0,34 | 745 | ±8,5 | 0,1 |
| 2,0 | -1,38 | 656 | ±7,5 | 0,1 |
| 5,0 | -5,33 | 420 | ±4,5 | 0,1 |
| 7,0 | -7,59 | 324 | ±3,5 | 0,1 |
| 10,0 | -10,29 | 237 | ±2,5 | 0,1 |
| 15,0 | -13,59 | 162 | ±1,8 | 0,1 |

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРЕНИЯМ ПАРАМЕТРОВ ТВ СИГНАЛОВ И ХАРАКТЕРИСТИК ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ В ДИАПАЗОНЕ МОДУЛИРУЮЩИХ ЧАСТОТ КАНАЛА ИЗОБРАЖЕНИЯ И КАНАЛА ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

3.3.1. Анализатор должен обеспечивать измерение параметров ТВ сигнала изображения в соответствии с Таблицей 3.2

Таблица 3.2

| Параметр | Пределы | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Размах полного ТВ сигнала, В | 0,5...2 | ±0,003 |
| Размах полного цветового ТВ сигнала, В | 0,5...2 | ±0,003 |
| Размах строчного синхронизирующего импульса, В | 0,1...0,7 | ±0,003 |
| Размах сигнала цветности на строчном гасящем импульсе, В | 0,1...0,5 | ±0,003 |
| Размах сигнала цветовой синхронизации, В | 0,1...0,8 | ±0,003 |
| Частоты цветовых поднесущих SECAM, МГц | 3,9... 4,9 | ±0,001 |
| Перекос плоской части импульсов частоты полей, % | ±30 | ±0,3 |
| Перекос плоской части импульсов частоты строк, % | ±30 | ±0,3 |
| Переходная характеристика: длительность фронта, нс | 80...300 | ±10 |
| величина выбросов, % | ±50 | ±1,0 |
| Неравномерность АЧХ на дискретных частотах 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 4,8 и 5,8 МГц, % | -90...+50 | ±0,5 |
| Различие в усилении сигналов яркости и цветности, % | ±40 | ±2,5 |
| Расхождение во времени сигналов яркости и цветности, нс | ±200 | ±10 |
| Нелинейность сигнала яркости, % | ±40 | ±0,6 |
| Нелинейность сигнала цветности, % | ±40 | ±0,6 |
| Дифференциальное усиление, % | ±40 | ±0,3 |
| Дифференциальная фаза, ° | ±90 | ±1 |
| Влияние сигнала цветности на сигнал яркости, % | 1...40 | ±1 |
| Отношение сигнала яркости к взвешенному значению флуктуационной помехи, дБ | 36...72 | ±2 |
| Отношение сигнала яркости к фоновой помехе, дБ | 26...60 | ±1 |

3.3.2. Анализатор должен обеспечивать измерение характеристик внешних устройств в диапазоне модулирующих частот канала изображения в соответствии с Таблицей 3.3.

Таблица 3.3

| Параметр | Пределы | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| АЧХ в диапазоне 0,125...6 МГц с шагом 125 кГц, % | -90...+50 | ±0,5 |
| Характеристика ГВЗ в диапазоне 0,25...5,6 МГц с шагом 125 кГц, нс | ±600 | ±5 |

3.3.3. Анализатор должен обеспечивать измерение характеристик внешних устройств в диапазоне модулирующих частот канала звукового сопровождения в соответствии с Таблицей 3.4.

Таблица 3.4

| Параметр | Пределы | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Неравномерность АЧХ в полосе модулирующих частот 30-15000 Гц, % | -90...+50 | ±0,5 |
| Коэффициент гармоник в полосе модулирующих частот, % | 0,2...10 | ±0,15 |
| Защищенность от интегральной помехи, дБ | 30...70 | ±2 |
| Защищенность от интегральной помехи с использованием псофометрического фильтра с характеристикой по приложению 4 ГОСТ 20532-83, дБ | 30...75 | ±2 |

3.4. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРЕНИЯМ ПАРАМЕТРОВ ТВ ПЕРЕДАТЧИКОВ

3.4.1. Анализатор должен осуществлять измерения параметров ТВ передатчиков на любом ТВ канале (с 1-го по 60-й) I-V ТВ диапазонов.

3.4.2. Входное сопротивление радиочастотного входа должно быть равно 50 Ом с возможностью трансформации в 75 Ом при КСВ не более 1,1 во всем диапазоне рабочих частот.

3.4.3. Уровень радиосигнала изображения на радиочастотном входе анализатора должен быть в пределах 0,2...3 В.

3.4.4. При работе в режиме измерения характеристики боковых полос ТВ передатчика анализатор должен иметь амплитудно-частотную характеристику с неравномерностью ±0,2 дБ в полосе fнес. ±5 Мгц и неравномерностью ±0,3 дБ в полосе fнес. ±7 Мгц.

3.4.5. При работе в режиме демодуляции ТВ радиосигнала анализатора должен иметь сквозную АЧХ канала изображения (характеристику верности) с неравномерностью ±0,2 дБ в полосе частот 0(6 МГц.

3.4.6. Анализатор должен обеспечивать измерение интермодуляционных продуктов по п.4.2.21 ГОСТ Р 50890-96 в пределах от минус 30 до минус 65 дБ с погрешностью ±2,0 дБ.

3.4.7. Анализатор должен обеспечивать измерение параметров канала изображения ТВ передатчиков в соответствии с таблицей 3.5.

Таблица 3.5

| Параметр | Пределы | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Отклонение частоты несущей от номинальной, Гц | ±50000 | ±25 |
| Отношение выходных уровней радиосигналов изображения и звукового сопровождения, дБ | 3...30 | ±0,3 |
| Коэффициент модуляции, % | 0...100 | ±1 |
| Нестабильность уровня гашения, % | ±10 | ±0,5 |
| Перекос плоской части импульсов частоты полей, % | ±30 | ±0,5 |
| Перекос плоской части импульсов частоты строк, % | ±30 | ±0,3 |
| Переходная характеристика: длительность фронта, мкс | 80...300 | ±10 |
| величина выброса, % | ±50 | ±1 |
| Характеристика боковых полос в диапазоне ±7 МГц с шагом 125 кГц, дБ | ±10 | ±0,2 ±0,5 |
|  | -10...-20 | ±1,0 ±2,0 |
|  | -20...-30 |  |
|  | <-30 |  |
| Характеристика верности в диапазоне 0,125...6 МГц с шагом 125 кГц, дБ | ±10 | ±0,2 ±0,5 |
|  | -10...-20 | ±1,0 ±2,0 |
|  | -20...-30 |  |
|  | <-30 |  |
| Характеристика ГВЗ в диапазоне 0,25...5,6 МГц с шагом 125 кГц, нс | ±600 | ±5 |
| Различие в усилении сигналов яркости и цветности, % | ±40 | ±1 |
| Расхождение во времени сигналов яркости и цветности, нс | ±200 | ±5 |
| Нелинейные искажения сигнала яркости, % | ±40 | ±1 |
| Дифференциальное усиление, % | ±40 | ±0,5 |
| Дифференциальная фаза, ° | ±90 | ±1 |
| Влияние сигнала цветности на сигнал яркости, % | ±40 | ±1 |
| Отношение сигнала яркости к фоновой помехе, дБ | 30...60 | ±2 |
| Отношение сигнала яркости к взвешенному значению флуктуационной помехи, дБ | 30...65 | ±2 |

3.4.8. Анализатор должен обеспечивать измерение параметров канала звукового сопровождения ТВ передатчиков в соответствии с таблицей 3.6.

Таблица 3.6

| Параметр | Пределы | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Отклонение частоты несущей от номинальной, Гц | ±50000 | ±25 |
| Девиация несущей частоты, кГц | 5...200 | ±0,5 |
| Неравномерность АЧХ в полосе модулирующих частот 30-15000 Гц, дБ | ±10 | ±0,1 |
| Коэффициент гармоник в полосе модулирующих частот, % | 0,2...10 | ±0,15 |
| Защищенность от интегральной помехи, дБ | 30...65 | ±2 |
| Защищенность от интегральной помехи по разностной частоте, дБ | 30...65 | ±2 |
| Защищенность от интегральной помехи с использованием псофометрического фильтра с характеристикой по приложению 4 ГОСТ 20532-83, дБ | 30...70 | ±2 |
| Защищенность от интегральной помехи по разностной частоте с использованием псофометрического фильтра, дБ | 30...70 | ±2 |
| Паразитная амплитудная модуляция (ПАМ), % | 0,3...10 | ±0,1 |
| Сопутствующая паразитная амплитудная модуляция (СПАМ), % | 0,3...10 | ±0,1 |

3.4.9. Анализатор должен обеспечивать измерение параметров канала изображения ТВ передатчиков в процессе передачи телевизионной программы при наличии в составе модулирующего сигнала испытательных сигналов в соответствии с таблицей 3.7.

Таблица 3.7

| Параметр | Пределы | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент модуляции, % | 0...100 | ±1 |
| Размах синхроимпульсов в радиосигнале изображения, % | 10...50 | ±1 |
| Изменение размаха сигналов цветовой синхронизации, % | ±50 | ±1 |
| Неравномерность АЧХ на дискретных частотах 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 4,8 и 5,8 МГц, % | -90...+50 | ±1 |
| Дифференциальное усиление, % | ±40 | ±1 |

3.4.10. Анализатор должен обеспечивать измерение квазипикового уровня девиации сигнала звукового сопровождения в процессе передачи телевизионной программы в пределах ±(10...100) кГц с погрешностью не более ±2 кГц.

3.5. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРЕНИЯМ ПАРАМЕТРОВ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ ДИАПАЗОНА ОВЧ

3.5.1. Анализатор должен осуществлять измерения параметров радиовещательных передатчиков в диапазонах рабочих частот от 65,9 до 74 МГц и от 87,5 до 108 МГц.

3.5.2. Входное сопротивление радиочастотного входа должно быть равно 50 Ом с возможностью трансформации в 75 Ом.

3.5.3. Уровень радиочастотного сигнала на радиочастотном входе должен быть в пределах от 0,2 до 3 В.

3.5.4. Неравномерность сквозной амплитудно-частотной характеристики анализатора в диапазоне частот от -0,3 МГц до +0,3 МГц относительно несущей частоты не должна превышать ±0,2% для произвольно взятой несущей частоты из диапазона частот от 65,9 до 74 МГц и от 87,5 до 108 МГц.

3.5.5. Анализатор должен обеспечивать необходимые пределы измерения параметров радиовещательных передатчиков в монорежиме с погрешностями измерений, указанными в таблице 3.8.

Таблица 3.8

| Параметр | Пределы | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Отклонение частоты несущей от номинальной, Гц | ±50000 | ±5 |
| Девиация частоты излучения, вызываемая монофоническим сигналом, кГц | 2...100 | ±0,3 |
| Уровень паразитной амплитудной модуляции |  |  |
| Уровень сопутствующей паразитной амплитудной модуляции (СПАМ), % | 0,2...10 | ±0,2 |
| Неравномерность АЧХ в диапазоне модулирующих частот 30-15000 Гц относительно характеристики RC-цепи с постоянной времени 50 мкс, дБ, в монорежиме | ±10 | ±0,1 |
| Коэффициент гармоник в полосе модулирующих частот, %, в монорежиме | 0,2...10 | ±0,1 |
| Защищенность от интегральной помехи, дБ, в монорежиме | 30....68 | ±2 |
| Защищенность от интегральной помехи с использованием псофометрического фильтра с характеристикой по Рекомендации МККР 468-4, дБ, в монорежиме | 30...70 | ±2 |

3.5.6. Анализатор должен обеспечивать необходимые пределы измерения параметров радиовещательных передатчиков в стереорежиме с погрешностями измерений, указанными в таблице 3.9.

Таблица 3.9

| Параметр | Пределы | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Девиация частоты излучения, кГц, вызываемая: |  |  |
| - комплексным стереофоническим сигналом; | 2...100 | ±0,4 |
| - немодулированной поднесущей (пилот-тоном). | 2...100 | ±0,05 |
| Частота и точность установки частоты поднесущей, Гц | 31230... 31270 | ±0,2 |
| Частота и точность установки частоты пилот-тона, Гц | 18990... 19010 | ±0,1 |
| Неравномерность АЧХ в диапазоне модулирующих частот 30-15000 Гц относительно характеристики RC-цепи с постоянной времени 50 мкс, дБ, в стереорежиме | ±10 | ±0,1 |
| Разбаланс АЧХ между стереоканалами в диапазоне модулирующих частот 30-15000 Гц, дБ | ±10 | ±0,05 |
| Коэффициент гармоник в полосе модулирующих частот, %, в стереорежиме | 0,2...10 | ±0,1 |
| Защищенность от интегральной помехи, дБ, в стереорежиме | 30....68 | ±2 |
| Защищенность от интегральной помехи с использованием псофометрического фильтра с характеристикой по Рекомендации МККР 468-4, дБ, в стереорежиме | 30...70 | ±2 |
| Переходные затухания между стереоканалами, дБ, на частотах: |  |  |
| 120 Гц | 20...75 | ±2 |
| 400 Гц | 20...75 | ±2 |
| 1000 Гц | 20...75 | ±2 |
| 5000 Гц | 20...75 | ±2 |
| 10000 Гц | 20...75 | ±2 |

4. ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

4.1. Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых при работе анализатора, должен соответствовать требованиям норм 8-95 ГКРЧ

4.1.1. Несимметричное напряжение радиопомех на сетевых зажимах для подключения анализатора к сети электропитания не должно превышать значений, приведенных в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Полоса частот, МГц | Напряжение радиопомех дБ мкв, среднее значение |
| --- | --- |
| от 0,15 до 0,5 | 66 |
| от 0,5 до 30 | 66 |

4.1.2. Квазипиковое значение напряженности поля радиопомех на расстоянии 10 м от корпуса анализатора не должно превышать значений, приведенных в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Полоса частот, МГц | Напряженность поля радиопомех, дБ мкв/м |
| --- | --- |
| От 30 до 230 | 40 |
| От 230 до 1000 | 47 |

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ МЕХАНИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

5.1. Требования по устойчивости к воздействию механических и климатических факторов должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261-94.

5.2. Анализатор должен быть устойчив к воздействию минимальной (+10 °С) и максимальной (+35 °С) рабочей температуры окружающей среды.

5.3. Анализатор должен сохранять свои параметры при воздействии повышенной влажности 80% при температуре +25 °С.

5.4. Анализатор должен сохранять свои параметры после воздействия транспортной тряски, характеризующейся числом ударов в минуту, равным 80-120, в течение одного часа.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Требования к параметрам безопасности должны соответствовать требованиям п.5 ГОСТ 22261-94.

6.2. Изоляция между корпусом анализатора и сетевыми проводами должна выдерживать в течение одной минуты действие испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Гц действующей величиной 1,5 кВ.

6.3. Сопротивление изоляции между корпусом и сетевыми проводами должно быть не менее 20 МОм в нормальных условиях эксплуатации.

6.4. Электрическое сопротивление между зажимом защитного заземления и металлическими частями, доступными прикосновению, должны быть не более 0,1 Ом.

7. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.1. По условиям эксплуатации анализатор должен соответствовать 2-й группе по ГОСТ 22261-94.

7.2. Анализатор должен допускать непрерывную круглосуточную работу при сохранении своих технических характеристик.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

8.1. Требования к транспортированию и хранению должны соответствовать требованиям п.8 ГОСТ 22261-94.

8.2. Транспортирование анализатора должно осуществляться любым видом закрытого транспорта при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С.

8.3. Анализатор в упакованном виде должен быть устойчив к хранению по условиям 3 по ГОСТ 15150-69.

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ

9.1. Требования к маркировке и упаковке должны соответствовать п.4.16 ГОСТ 22261-94.

9.2. Упаковка анализатора и его составных частей должна обеспечивать его защиту от климатических и механических повреждений при транспортировании и хранении в соответствии с п.4.15. ГОСТ 22261-94.

9.3. На упаковке, на самом изделии и в его паспорте должен быть нанесен знак Сертификата Соответствия Минсвязи России в соответствии с ОСТ 45.02-97.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие качества анализатора требованиям настоящих ОТТ в течение 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию.

10.2. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления анализатора.

11. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

11.1. Основными документами при испытаниях анализатора являются настоящие ОТТ, комплект технической документации изготовителя, типовая программа и методика сертификационных испытаний.

11.2. Все испытания, за исключением климатических испытаний, проводятся при нормальных климатических условиях:

- температура окружающего воздуха от +15 °С до +35 °С,

- относительная влажность от 45% до 80%,

- атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа (от 645 до 795 мм рт.ст.).